# 冯泽臣：不同数学函数算法对SPECT空间分辨性能检测影响分析论文

## 本文主要研究内容

作者冯泽臣,朱维杰,耿建华,刘辉,杜国生,娄云（2019）在《不同数学函数算法对SPECT空间分辨性能检测影响分析》一文中研究指出：目的:分析单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT)空间分辨性能,为制定SPECT性能检测标准时数学函数算法的选取提供参考。方法:使用SPECT通用检测模体获取固有空间分辨力、系统空间分辨力及全身平面空间分辨力3个性能参数的医学数字成像和通信(DICOM)图像,对3个性能参数随机获取10次测量数据,分别采取抛物线算法和高斯算法对数据进行拟合计算测量,并分析两种数学函数算法结果的差异。结果:所获SPECT的3个性能参数高斯算法拟合相关系数平方(R~2)值为0.974～0.999;SPECT固有空间分辨力、系统空间分辨力和全身平面空间分辨力的检验P值分别为0.0001、0.057和0.075。结论:对于SPECT空间分辨性能的分析可采用抛物线法进行分析,对于系统空间分辨力应该采集256×256矩阵的数据。

## Abstract

mu de :fen xi chan guang zi fa she xing dian zi ji suan ji duan ceng sao miao yi (SPECT)kong jian fen bian xing neng ,wei zhi ding SPECTxing neng jian ce biao zhun shi shu xue han shu suan fa de shua qu di gong can kao 。fang fa :shi yong SPECTtong yong jian ce mo ti huo qu gu you kong jian fen bian li 、ji tong kong jian fen bian li ji quan shen ping mian kong jian fen bian li 3ge xing neng can shu de yi xue shu zi cheng xiang he tong xin (DICOM)tu xiang ,dui 3ge xing neng can shu sui ji huo qu 10ci ce liang shu ju ,fen bie cai qu pao wu xian suan fa he gao si suan fa dui shu ju jin hang ni ge ji suan ce liang ,bing fen xi liang chong shu xue han shu suan fa jie guo de cha yi 。jie guo :suo huo SPECTde 3ge xing neng can shu gao si suan fa ni ge xiang guan ji shu ping fang (R~2)zhi wei 0.974～0.999;SPECTgu you kong jian fen bian li 、ji tong kong jian fen bian li he quan shen ping mian kong jian fen bian li de jian yan Pzhi fen bie wei 0.0001、0.057he 0.075。jie lun :dui yu SPECTkong jian fen bian xing neng de fen xi ke cai yong pao wu xian fa jin hang fen xi ,dui yu ji tong kong jian fen bian li ying gai cai ji 256×256ju zhen de shu ju 。

## 论文参考文献

- [1].单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)校准方法探讨[J]. 吴月明,金龙学,张多利,杨晓燕,侯晶.  计量与测试技术.2019(04)

- [2].大型影像类设备维修方法[J]. 王天助.  中国医疗器械信息.2018(01)

- [3].中国科学家为光学望远镜戴上“眼镜”[J].   高科技与产业化.2018(10)

- [4].广东省21台SPECT机性能检测结果分析[J]. 谭展,马睿,谭光享,郭玮珍,林海辉.  中国辐射卫生.2017(06)

- [5].SPECT设备固有均匀性性能测试结果分析[J]. 高泽宇,朱建国,杨淑慧,宋钢.  中国辐射卫生.2017(04)

- [6].SPECT探头屏蔽性能的测量与评价[J]. 洪浩,耿建华,王瑞,郑容.  中国医学装备.2019(03)

- [7].MRI质量控制参数空间分辨力的智能检测模块设计[J]. 熊晖,陈自谦,陈冲.  中国医疗设备.2018(08)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自中国医学装备的冯泽臣,朱维杰,耿建华,刘辉,杜国生,娄云，发表于刊物中国医学装备2019年01期论文，是一篇关于空间分辨力论文,空间分辨性能论文,中国医学装备2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自中国医学装备2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f015f06bd80b96a520067428.html